## Guide_Construction_Règles
GUIDE DE CONSTRUCTION DES REGLES DE SECURITE DES DM
SOURCES |  | La base de règles a été construite à partir de 4 référentiels principaux:
- Guide des clauses SSI à intégrer dans les marchés publics (2019-11-21)
- Guide Pratique - Règles pour les dispositifs connectés d’un Système d’Information de Santé (Novembre 2013 - V1.0)
- Principles and Practices for Medical Device Cybersecurity - International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) - 2020-3-18
- Référentiel Sécurité des SI de santé (REF-000a)
FORME |  | Le choix de la forme a été inspiré du modèle ci-dessous (issu du Guide des clauses SSI dans les marchés publics de 2019), afin de faciliter leur intégration dans un cahier des charges.
Un article représente une thématique SSI et se compose de l'ensemble des exigences correspondantes.
MODE DRAFT |  |  | Règles vues lors d'une réunion de GT
Nouvelles règles ajoutées suite à une réunion de GT
Règles mises à jour suite à une réunion de GT, sans avoir été abordé avec les membres
Règles validées par le GT
Colonne B "Article"
Colonne C "Thématique"
Colonne D "Exigence"

## Liste
Ancien Index | Index | Chapitre | Thématique | Objectif de sécurité | Contrôles à faire lors de l'analyse des réponses à un appel d'offre ou dans le cadre d'un POC, d'une démonstration | Mesures compensatoires pour l'établissement en cas d'impossibilité d'atteinte de l'objectif par le titulaire | Normes & référentiels | Statut | Eléments apportés durant le GT n°2 | Eléments apportés durant le GT n°3 | Commentaires et historique
1 | 1 | Conformité | Auditabilité | L'établissement se réserve le droit de contrôler la qualité et la sécurité du Système fourni par le titulaire, via des audits et/ou des tests d’intrusion. Un accord formel du titulaire doit préciser : - Les types de tests d'intrusion et d'audit technique autorisés - Les audits techniques qui nécessitent de prévenir le titulaire Les types d'audits techniques à considérer sont les tests d'intrusion (de niveau réseau et/ou applicatif), les audits de configuration de composants logiciels et les audits de code source. A l'issu de l'audit, si un plan de rémédiation est proposé, le titulaire s'engage sur un planning de mise en oeuvre. | - Accord écrit du titulaire sur les types de tests d'intrusion qui peuvent être mandatés par l'établissement. - Accord écrit du titulaire sur la mise en œuvre de tout plan de remédiation | Si certaines natures de tests d'intrusion ne sont pas possibles, le titulaire doit apporter la preuve de la réalisation de ces tests par un tiers externe reconnu. Cette preuve peut prendre la forme du PV de test ou d'un certificat, avec la mention du ou des référentiels de sécurité utilisés, de la date du dernier audit technique et de la société qui a réalisé l'audit. | Guide clause SSI marché public: 2.17 Audit de sécurité PGSSI-S: 6.4.1.4 ISO27002:2022 : 6.6 | A valider
| 2 | Conformité | Certification | Le titulaire doit fournir la liste des certifications/homologations obtenus avec la date et le nom des sociétés ayant réalisées les audits. | - Certificats avec la mention du ou des référentiels de sécurité utilisés, la date du dernier audit de surveillance ou de renouvellement, et de la société qui a réalisé la certification | Les certifications ne sont pas obligatoires mais ajoutent un degré de confiance pour l'établissement. Les certifications ISO 27001 (management de la sécurité), ISO 27701 (protection de la vie privée) ou HDS (Hébergement de Données de Santé) sont des bons exemples. | PGSSI-S: 2.1.1.11 ISO27002: 2022: 5.21 | A valider
49 | 3 | Conformité | Sous-traitance | En cas de recours à de la sous-traitance pour les actions d'administration et de maintenance du DM, le titulaire s'engage à faire respecter à ses propres sous-traitants les mêmes objectifs de sécurité que ceux auxquels il est soumis. | - Engagement contractuel du titulaire sur ce point | Sans objet | Guide clause SSI marché public 1.3 Sous-traitants PGSSI-S: 6.4.1.4 ISO27002: 2022: 5.20 | A valider |  |  | Sous-traitance relative aux obligations de sécurité et non pas au regard du RGPD comme l'objectif non-retenu sur la sous-traitance (règle 43)
25 | 4 | Gestion des accès | Authentification | Tout accès au système doit être authentifié. Par défaut, les accès doivent être nominatifs. Si des comptes génériques ou des accès anonymes sont utilisés au sein du dispositif médical, les fonctions autorisées par ces comptes et accès anonymes doivent être décrites afin d'être validées par l'établissement. Le titulaire peut fournir la liste des protocoles SSO (Single Sign On) supportés par le dispositif médical. Ces protocoles permettent à un utilisateur de ne s'authentifier qu'une seule fois pour accéder aux fonctionnalités du dispositif médical. Le titulaire indique si des mécanismes de MFA (Multi-Factor Authentication) sont supportés par le dispositif médical pour les accès utilisateurs. Le MFA permet de renforcer l'authentification par l'ajout d'un autre vecteur d'authentification en plus du mot de passe (comme la biométrie, l'envoi d'un code temporaire, l'usage d'une application tierce de génération de code d'accès, la clé d'authentification...) | - Liste des fonctions accessibles par des comptes génériques ou des accès anonymes. - Liste des protocoles SSO supportés - Liste des mécanismes MFA supportés | Si des comptes génériques et accès anonymes octroient trop de droits sur le dispositif médical, l'établissement peut mettre en place un dispositif en amont qui permet une authentification nominative. Cela peut passer par un reverse proxy, une passerelle ou l'AD. | Guide pratique dispositif médical connecté : 4.4 [A2] PGSSI-S: 5.1.2.1, T5-2.2 ISO27002:2022: 5.16,5.17, 8.5 | A valider
| 5 | Gestion des accès | Authentification des accès à privilèges | Les accès d'administration et de maintenance doivent faire l'objet d'une authentification forte, notamment dans le cadre d'un accès à distance avec des droits à privilèges. | - Description de l'authentification forte mise en place pour les accès en administration et en maintenance (la méthode d'authentification forte peut faire partie des méthodes suivantes : biométrie, génération d'un code temporaire, clé d'authentification, etc.) | Si la méthode d'authentification forte proposée n'est pas suffisante pour l'établissement ou s'il n'y a pas d'authentification forte proposée, il doit être possible d'utiliser la solution d'authentification forte de l'établissement pour autoriser les accès d'administration et de maintenance. | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.4 [A3] PGSSI-S: 6.1.2.3 ISO270002: 2022: 8.2, 8.5
22 | 6 | Gestion des accès | Gestion des mots de passe | Le dispositif médical doit permettre à l'établissement d'appliquer sa politique de mot de passe en vigueur au niveau des comptes permettant d'accéder au dispositif. Cela inclut les comptes de session sur les ordinateurs inclut dans le dispositif et les comptes à privilèges permettant de modifier les paramètres et configurations du dispositif. | - Réponse du titulaire sur le respect de la politique de mot de passe de l'établissement - Liste des protocoles SSO supportés - Liste des mécanismes MFA supportés | Si la politique de mots de passe de l'établissement n'est pas respectée au niveau du DM, le titulaire doit pouvoir proposer des mesures compensatoires. S'il n'y a aucune mesure compensatoire possible, les exceptions doivent faire l'objet d'une évaluation des risques par l'établissement et d'une dérogation. Une surveillance sécurité particulière doit être apportée sur les accès au DM. | Guide clause SSI marché public 3.2.4 Sécurité des réseaux et de l'exploitation - Politique de mot de passe Guide pratique dispositif médical connecté: 4.4 [A4] PGSSI-S: T4-5.1 ISO27002:2022: 8.5 | A valider |  | Le mot de passe des comptes de maintenance n'est souvent pas modifiable. Pour être en conformité avec les règles : le titulaire doit laisser l'établissement pouvoir mettre les mots de passe SSO si c'est utilisable. Liste des protocoles SSO supportés à demander.
23 | 7 | Gestion des accès | Gestion des profils et des droits | Le titulaire doit décrire les fonctions accédées par les différents profils d'utilisateur du dispositif médical. Il doit également décrire les fonctions avancées accédées spécifiquement par le ou les profils d'administrateur (accès aux configurations, aux paramètres, au mode sans échec, au mode debug...). | - Liste des profils utilisateurs - Liste des fonctions accédées par chaque profil utilisateur - Liste des fonctions accédées par les profils d'administrateurs | Sans objet | Guide clause SSI marché public : 3.2.4 Sécurité des réseaux et de l'exploitation - Comptes individuels + Comptes techniques + Recensement des comptes d'accès + Politique du moindre privilège Guide pratique dispositif médical connecté: 4.4 [A8] PGSSI-S: 5.1.1.2 ISO27002:2022: 5.15 | A valider |  | Administrateur fonctionnel : - Fourniture des droits - Paramétrage des droits --> Hors périmètre Administrateur technique : - Droit administrateur local des postes pour les logiciels Au final, il faut la description des profils suivants : - Utilisateurs - Administrateurs
12 | 8 | Connectivité et sécurité des réseaux | Protocoles d'authentification | Le titulaire doit pouvoir fournir la procédure de connexion du dispositif médical sur le réseau de l'établissement, notamment une description des mécanismes standards d'identification et d'authentification supportés par le dispositif. Les protocoles de chiffrement utilisés pour sécuriser l'authentification et la connexion doivent être surs et connus (ex: SHA256, AES, AES-CBC, RSA-OAEP). | - Procédure de connexion du dispositif médical sur le réseau - Liste des mécanismes d'identification et d'authentification supportés par le dispositif médical - Liste des protocoles de chiffrement utilisés pour l'authentification et la connexion du dispositif médical | Dans le cas où les mécanismes d'identification, d'authentification et de connexion ne sont pas satisfaisants, l'établissement met en place ses moyens de protection de l'accès au réseau de l'équipement (VPN, passerelle, etc.). | Guide clause SSI marché public 3.5 Obligations en cas d'interconnexion entre les SI de l'acheteur et du titulaire IMDRF - communication sécurisée Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 [E14] PGSSI-S: T4-2.2 ISO27002:2022: 8.24 | A valider | * Il faut pouvoir indiquer des exemples de solutions possibles des mécanismes standards d'identification et d'authentification réseau * Il faut également indiquer que les protocoles de chiffrement utilisés soient surs et récents * Le titulaire doit pouvoir fournir la procédure d'intégration de l'équipement sur le réseau de l'établissement
14 | 9 | Connectivité et sécurité des réseaux | Matrice de flux réseau | Le titulaire assure la mise à disposition d'une matrice des flux réseaux qui décrit les flux entrants et sortants du dispositif médical. Elle décrit notamment : - l'identification et la description de chaque flux - l'exposition à Internet (télésupervision, télémaintenance, Big Data...) - l'émetteur (application, poste, serveur, base de données...) - le récepteur (application, poste, serveur, base de données...) - le protocole réseau utilisé - le chiffrement (algorithme), si applicable Si le dispositif médical est composé de plusieurs matériels connectés en réseau, le titulaire doit pouvoir fournir la matrice des flux réseaux entre ces matériels. Les flux réseaux doivent être limités au strict nécessaire. | - Matrice des flux réseaux | Si la matrice des flux réseaux n'est pas fournie, il sera placé dans un sous-réseau dédié aux DM à risque. Une surpervision sécurité particulière est mise en place pour détecter tout comportement anormal provenant du dispositif. Cela peut notamment passer par l'installation d'une sonde réseau. | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 [E7] [E8] et [E9] IMDRF - interfacage PGSSI-S: T4-2.2 et T4-3.1 ISO27002:2022: 5.37, 8.21, 8.22 | A valider |  |  | -
48 | 10 | Connectivité et sécurité des réseaux | Schéma d'architecture | Si le dispositif médical est composé de plusieurs composants physiques (poste, serveur, appareil…) qui sont connectés entre eux, le titulaire doit fournir un schéma d'architecture réseau à l'établissement. Il doit notamment faire apparaître : - Les serveurs physiques - Les postes clients et de pilotage - les matériels médicaux - les sous-réseaux traversés par les flux entre ces composants. | - Schéma d'architecture réseau | Si le schéma d'architecture réseau n'est pas fourni, il sera placé dans un sous-réseau dédié aux DM à risque. Une surpervision sécurité particulière est mise en place pour détecter tout comportement anormal provenant du dispositif. Cela peut notamment passer par l'installation d'une sonde réseau. | PGSSI-S T4-2.1 et T4-2.2 ISO27002:2022: 5.37, 8.21, 8.22 | A valider
17 | 11 | Connectivité et sécurité des réseaux | Connectivité sans fil | Si l'appareil dispose d'une connectivité sans fil, une procédure doit décrire les modalités de connexion de l'appareil sur un réseau sans fil. Dès lors que de la donnée patient transite par un réseau sans fil, le protocole 802.1X (WPA2-EAP) doit pouvoir être supporté. Si le DM permet de connecter plusieurs équipements entre eux dans un sous réseau, un contrôle d'accès par adresse MAC doit être supporté. | - Procédure de connexion de l'appareil sur un réseau sans fil, indiquant comment configurer le protocole 802.1X ou WPA2-CCMP (modification du mot de passe incluse) et le filtrage par adresse MAC | Si le 802.1X n'est pas supporté, le DM doit pouvoir être paramétré avec le protocole WPA2-CCMP et une clé de 256 bits. L'établissement doit pouvoir modifier le mot de passe Wi-Fi pour le rendre conforme à la politique de mot de passe de l'établissement. | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.4 [A1] Doc 20210202_NP_DGNUM-DG_54-Securite technologie reseaux sans fil PGSSI-S: 4.2.1.2 ISO27002:2022: 5.15 | A valider |  | Dès qu'il y a de la donnée patient, il faut que le WiFi soit conforme au 802.1X avec certificat.
15 | 12 | Exploitation et communication | Mise en service | Si le dispositif médical nécessite des actions de la part de l'établissement, le titulaire doit fournir un guide d'installation et de mise en service intégrant les modalités ci-dessous : - La liste des éventuels services à désactiver ; - La liste des comptes inutiles ou obsolètes à désactiver ou à supprimer ; - La liste des comptes à privilèges dont les mots de passe doivent être modifiés. | - Guide d'installation et de mise en service | Le titulaire s'engage à mettre des ressources à disposition pour accompagner l'établissement dans l'installation et la mise en service du dispositif médical. Un PV d'installation et de mise en service décrivant les actions réalisées est fourni à l'établissement à l'issue de l'opération. | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.1 [G2] PGSSI-S: 4.1.5.1 | A valider |  | Durcissement - Est-ce qu'on le garde en règle à expertiser dans le cadre d'une acquisition Auditabilité plutôt Créer une règle sur la phase de mise en service.
19 | 13 | Exploitation et communication | Poste et serveur | Si un ordinateur ou un serveur est nécessaire pour faire fonctionner le dispositif médical, il doit être possible que le poste ou le serveur soit fourni et maîtrisé par l'établissement. La PSSI de l'établissement doit pouvoir pleinement s'appliquer. Cela concerne notamment : - L'installation de la solution antimalware de l'établissement - L'application du processus de patch management et de l'obsolescence - La mise en oeuvre d'un scan de vulnérabilité et d'un moyen de filtrer les données échangées sur les réseaux - Les règles de durcissement de l'OS - Pas de droit d'administration locale du poste pour les comptes utilisateurs de session - Un verrouillage automatique en cas d’inactivité prolongée de la session - Le blocage de comptes en cas de tentatives d’accès non autorisé répétées | - Réponse du titulaire sur le respect des règles de sécurité autour des postes et des serveurs de la PSSI de l'établissement | Si le poste ou le serveur ne peut pas être fourni par l'établissement, le poste ou le serveur alors fourni par le titulaire doit respecter les règles de la PSSI de l'établissement. | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 Mises à jours dispositifs, Protection contre les codes malveillants, gestion des supports amovibles, [A7] PGSSI-S: T4-5.3 ISO27002:2022: 5.37 | A valider |  | Si jamais le titulaire s'inscrit dans les postes informatiques : Plutôt des PC établissements
11 | 14 | Exploitation et communication | Protection contre le code malveillant | Si le dispositif médical contient des postes et des serveurs fournis par le titulaire, il doit être possible d'installer la solution anti-malware de l'établissement sur ces composants. Le titulaire doit fournir la liste des fichiers à exclure des analyses temps réel de la solution anti-malware. | - Liste des fichiers à exclure de l'analyse temps réel de la solution antivirale. | S'il n'est pas possible d'installer la solution antimalware de l'établissement sur le dispositif médical, le titulaire doit proposer une solution antimalware qui respecte la PSSI de l'établissement. Les informations suivantes doivent être fournies : - Nom de la solution antimalware - Modalités de mise à jour du logiciel antimalware - Modalités de mise à jour des bases de signature et d'indices de compromission - Fréquence de mise à jour des bases (au moins quotidienne) - Modalités de notification de la désactivation du logiciel ou de présence d'un programme malveillant sur le dispositif médical S'il n'y a pas de possibilité d'installer une solution antimalware, il sera placé dans un sous-réseau dédié aux DM à risque. Une surpervision sécurité particulière est mise en place pour détecter tout comportement anormal provenant du dispositif. Cela peut notamment passer par l'installation d'une sonde réseau. | Guide clause SSI marché public : 3.2.4 Sécurité des réseaux et de l'exploitation - Anti-virus opérationnel et à jour Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 Protection contre les codes malveillants PGSSI-S: T4-5.3 ISO27002:2022: 8.7 | A valider | * S'il n'est pas possible d'installer un antivirus ou un EDR, le remède à mettre en oeuvre par l'établissement est la supervision des flux réseaux de ces équipements qui sont positionnés dans un sous-réseau dédié. Ce remède peut être mis en oeuvre pour d'autres impossibilités de mise en oeuvre de certaines règles de sécurité. A noter que l'écoute passive sur ce qui va transiter permet de repérer des flux malveillants ou non prévus. Anecdote : récemment, en radiologie, il a été découvert un ver Confiker dans un établissement. * Il faut être plus précis sur la partie de la règle qui mentionne les postes et serveurs "dont il est responsable dans le cadre de la prestation". Une suggestion possible : "Si le titulaire administre les postes et serveurs...". | Les règles de mise à jour des AV doivent être conformes à la PSSI. Approche similaire : installation AV Etablissement d'abord. Il faut lister la liste des fichiers à exclure pour les analyses temps réel. Des règles sur les éléments de la PSSI de l'établissement à rendre disponible par le titulaire
13 | 15 | Exploitation et communication | Détection d’une vulnérabilité critique | En cas de mise en évidence d’une vulnérabilité affectant le dispositif médical, le titulaire doit mettre à disposition de l’établissement et dans les meilleurs délais une solution de contournement ou une solution palliative (mise à disposition de correctifs) n’affectant ni les performances ni les fonctionnalités du DM. Le titulaire collabore également avec l’établissement pour déterminer l’origine de la vulnérabilité et les actions à engager pour l’éradiquer. | - La procédure de contact et de traitement d'une vulnérabilité critique doit préciser les modalités pour informer l'établissement et pour la traiter en urgence, en cas de détection par le titulaire. - Le(s) coordonnée(s) générique(s) de contact du titulaire en cas de détection de vulnérabilité critique par l'établissement | S'il n'est pas possible de fournir un correctif ou une solution palliative sur le dispositif médical, il sera placé dans un sous-réseau dédié aux DM à risque. Une surpervision sécurité particulière est mise en place pour détecter tout comportement anormal provenant du dispositif. Cela peut notamment passer par l'installation d'une sonde réseau. | Guide clause SSI marché public : 3.6.3 Prestations d'hébergement - Détection PGSSI-S: 4.5.5.2 ISO27002:2022: 8.7, 8.8 | A valider | * Est-ce que cela est possible et est-ce que cela est fait ? * Il faudra définir les remèdes / mesures compensatoires possibles * Exemples mentionnés : Caméras avec un mot de passe par défaut, SIEMENS - mot de passe admin codé en dur (dans certains modèles de scanner)
18 | 16 | Exploitation et communication | Journalisation | Les traces techniques des actions réalisées sur le DM doivent pouvoir être conservées pour une durée d'un an, à des fins de contrôle (audit) et de preuves. Il doit être possible de récupérer ces traces via une solution de collecte de logs de l'établissement. Une procédure de récupération de ces traces doit être fournie par le titulaire. Les catégories de traces suivantes doivent pouvoir être collectées : - connexion et déconnexion aux équipements et applications ; - actions de mises à jour applicatives, et de modification de paramétrages. Les traces enregistrées par le titulaire doivent être imputables à un individu, elles sont par ailleurs horodatées selon une référence horaire commune à l’ensemble des équipements d’un même réseau. | - Fourniture du format et d'exemples des traces techniques générées par le DM, sur les 2 catégories de trace demandées. - Procédure de récupération des traces techniques. | S'il n'est pas possible de récupérer les traces techniques sur le dispositif médical il sera placé dans un sous-réseau dédié aux DM à risque. Une surpervision sécurité particulière est mise en place pour détecter tout comportement anormal provenant du dispositif. Cela peut notamment passer par l'installation d'une sonde réseau. | Guide clause SSI marché public : 3.2.4 Sécurité des réseaux et de l'exploitation - Journalisation des actions + Gestion des traces Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 [E20] [E21] PGSSI-S: T7.2, T4-3.3, 4.4.2.4 et 4.4.2.5, 4.4.3.5, 5.1.1.6 ISO27002:2022: 8.15 | A valider
10 | 17 | Exploitation et communication | Mise au rebut | En cas de maintenance du matériel ou de mise au rebut, le titulaire doit supprimer de manière sécurisée les données à caractère personnel de santé présentes sur les disques durs ou dans la mémoire intégrée. Un procès-verbal doit être signé entre le titulaire et l’établissement. | - Procédure de suppression des données sur les disques de stockage du DM. Cette procédure doit pouvoir être appliquée par le titulaire ou l'établissement. | En cas d’impossibilité de réaliser un effacement sécurisé sur tout ou partie des disques ou de la mémoire (par exemple pour raison de panne ou dysfonctionnement), le disque dur ou la mémoire doit être détruit(e) physiquement avant de quitter définitivement le service ou démonté(e) et entreposé(e) sur site dans un local sécurisé en attente de destruction. | Guide clause SSI marché public : 3.2.2 Gestion des biens - Supports de stockage hébergeant les données de l'acheteur Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 [E23] PGSSI-S: T3-1.4 ISO27002:2022: 7.14 | A valider
21 | 18 | Exploitation et communication | Sauvegarde des données | Une procédure de sauvegarde des données stockées dans les composants du DM doit être fournie par le titulaire. Si la procédure nécessite la contribution de l'établissement (via un export des données sur un espace de stockage maîtrisé par l'établissement), le titulaire doit fournir toute la documentation technique pour permettre cette sauvegarde. La procédure de sauvegarde doit inclure les modalités de restauration des données sur un nouveau poste ou serveur. Cette sauvegarde ne doit être réalisée que par des personnes ayant un profil d'administrateur technique. | - Procédure de sauvegarde et de restauration | Sans objet | Guide clause SSI marché public: 3.2.4 Sécurité des réseaux et de l'exploitation - Sauvegarde des données PGSSI-S: T7-4 (Sauvegarder les données) ISO27002:2022: 8.13 | A valider
| 19 | Exploitation et communication | Sauvegarde des configurations | Une sauvegarde des configurations et des paramètres des composants du DM doit être possible. Une procédure de sauvegarde doit être fournie par le titulaire. Cette procédure doit inclure les modalités de restauration des configurations et des paramètres sur un DM "neuf". Cette sauvegarde ne doit être réalisée que par des personnes ayant un profil d'administrateur technique. | - Procédure de sauvegarde et de restauration | Si les configurations et les paramètres ne sont pas sauvegardables, il faut que l'établissement puisse stocker manuellement les configurations et les paramètres des dispositifs médicaux qui ne pourraient pas fonctionner sans leur mise œuvre. | PGSSI-S: T7-4 (Sauvegarder les données, comprenant configuration) ISO27002:2022: 8.13 | A valider
45 | 20 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Le titulaire doit pouvoir fournir une procédure de maintenance précisant les modalités de mise à jour en toute sécurité du dispositif médical. Ces modalités doivent inclure : - Méthodes et outils (logiciels ou matériels) utilisés par les intervenants - Sécurité appliquée sur ces outils (configuration, contrôle d'accès, traçabilité) - Fonctionnalités du dispositif médical qui restent actives durant l'opération de maintenance - Mesures de sécurité qui empêchent l'accès aux données personnelles de santé stockées dans le dispositif médical par le mainteneur - Contrôle de l'origine et de l'intégrité des fichiers de mise à jour - Modalités de retour arrière en cas d'échec de la mise à jour Cette procédure doit être validée par l'établissement. Chaque opération de maintenance doit faire l'objet d'un compte-rendu de l'opération notifié et consultable par l'établissement. | - Fourniture d'une procédure de maintenance avec les modalités exigées - Exemple de compte-rendu d'opération de télémaintenance | Le titulaire de maintenance doit utiliser les ressources mises à disposition par l'établissement pour effectuer les actions de maintenance des DM de manière sécurisée (clé USB, poste de travail, sas de décontamination, etc.). | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.5 Développement et maintenance des logiciels PGSSI-S: 6.1.1.4 et 6.1.1.5 | A valider |  | Il existe parfois un PC de vérification mis à disposition de la DSI pour décontaminer une clé USB apportée par un mainteneur. Il est déjà arrivé qu'un transfert des fichiers de mise à jour soit réalisé via WeTransfer. Mesure compensatoire : proposition d'un outil de transfert des fichiers. Il faudrait pouvoir faire un scan antivirus de la machine qui intervient sur site. Une idée est de brancher une clé USB de l'établissement muni d'un logiciel AV intégré. Donc possible de faire un scan sans modifier l'appareil. Le technicien du titulaire doit brancher cette clé sur son ordinateur d'intervention technique. Entre 10 et 15 minutes pour l'analyse.
16 | 21 | Développement et maintenance des logiciels | Télémaintenance | Dans le cadre d’un accès de télémaintenance, le titulaire doit utiliser les moyens de connexion à distance mis en oeuvre par l'établissement. Toute opération de télémaintenance doit être annoncée à l'établissement par le titulaire. L'opération doit être planifiée et cadrée dans le temps avec une date de début et de fin. La connexion ne sera accordée et ouverte uniquement que durant la période convenue. Une procédure d’exception peut être prévue pour autoriser temporairement, afin de répondre à des besoins d’intervention en urgence. Un compte-rendu de l'intervention doit être dressé par le titulaire à la fin de l'opération de télémaintenance et transmis à l'établissement. Le titulaire doit fournir les IP publiques à partir desquelles les opérateurs de maintenance réalisent leurs opérations. | - Description du mode de connexion du dispositif médical en télémaintenance - Liste des IP publiques à partir desquelles les opérateurs de maintenance réalisent leurs opérations | Dans le cas où le risque résiduel des modalités de connexion est jugé inacceptable par l'établissement, les opérations de télémaintenance peuvent être interdites par l'établissement. Seule une maintenance sur place est autorisée. Si le titulaire impose sa solution de télémaintenance, il doit décrire a minima : - la liste des solutions déployées pour la télémaintenance (VPN, bastion, outil de connexion à distance). - les mécanismes permettant de restreindre l'usage de la télémaintenance aux équipements du titulaire. - le mode d'authentification des mainteneurs (compte nominatif ou générique, politique de mot de passe, mise en oeuvre du MFA) - les algorithmes de chiffrement utilisés pour l'authentification et la sécurisation de la connexion. - Le dispositif anti-malware installé sur les postes de télémaintenance du titulaire. - Les traces conservées lors d'opération de télémaintenance, en précisant les modes de consultation. Les éléments fournis doivent permettre à la DSI de l'établissement de valider le système de télémaintenance. | Règles pour les interventions à distance sur les systèmes d’information de santé Guide pratique dispositif médical connecté: 4.5 Développement et maintenance des logiciels PGSSI-S: 6.1.1.3, 6.1.1.4 et 6.1.1.5 ISO27002:2022: 6.7, 8.5, 8.22 | A valider | * Il faut trouver une manière d'exprimer la souplesse et l'agilité autour de la conformité de la PSSI * Se baser sur les référentiels RGS + PSSI-S * Il faut indiquer qu'il faut privilégier le système d'accès en télémaintenance de l'établissement, s'il existe * Il faut demander un compte-rendu lors d'actions en télémaintenance. | - Ajouter une règle sur l'interdiction d'accès aux données à caractère personnel lors de la télémaintenance - De + en + d'établissements refusent les multiples systèmes de connexion en télémaintenance. Mais il y a aussi le point de vue du titulaire avec ses centaines de clients. - La télémaintenance doit rester une solution possible mais pas obligatoire. Il a été que Roche ne propose qu'une solution de télémaintenance, et refuse les maintenances sur site. - Il faut que les conditions de fonctionnement du DM soient éclaircies lors de la télémaintenance. - Un CR de l'intervention doit être établi à la fin de l'intervention. - Par défaut, le mode d'accès est via la solution de connexion à distance de l'établissement - Si pas possible, c'est au titulaire de décrire son mode de télémaintenance.
47 | 22 | Développement et maintenance des logiciels | Maintenance | Si un support amovible est utilisé pour installer une mise à jour du dispositif médical, il doit pouvoir être branché sur un dispositif de décontamination de l'établissement. Si un ordinateur est utilisé par le mainteneur, il doit pouvoir être possible d'y brancher une clé USB de l'établissement munie d'un logiciel antimalware avant l'intervention. | - Mention d'utilisation de média amovible ou d'un ordinateur pour la maintenance sur site, dans la procédure de maintenance du titulaire |  | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 [E5] ISO27002:2022: 7.10 | A valider |  | Il existe parfois un PC de vérification mis à disposition de la DSI pour décontaminer une clé USB apportée par un mainteneur. Il est déjà arrivé qu'un transfert des fichiers de mise à jour soit réalisé via WeTransfer. Mesure compensatoire : proposition d'un outil de transfert des fichiers. Il faudrait pouvoir faire un scan antivirus de la machine qui intervient sur site. Une idée est de brancher une clé USB de l'établissement muni d'un logiciel AV intégré. Donc possible de faire un scan sans modifier l'appareil. Le technicien du titulaire doit brancher cette clé sur son ordinateur d'intervention technique. Entre 10 et 15 minutes pour l'analyse.
46 | 23 | Développement et maintenance des logiciels | Gestion des logiciels tiers | Le titulaire doit fournir la liste exhaustive des logiciels tiers (OS, firmwares, librairies, outil de télésurveillance, outil de télémaintenance, etc.), i.e. qui n'ont pas été développés par le titulaire, avec leurs versions au moment de la commande. Le titulaire s'engage à maintenir ces logiciels tierces pendant la durée de vie du dispositif médical, notamment dans le cadre de la matériovigilance. Le temps de garantie de fourniture des logiciels doit être inclus dans le marché de maintenance. | - Liste des logiciels utilisés dans le dispositif médical, avec leur version - Modalités de maintien à jour et de veille technologique des versions des logiciels tiers - Engagement du titulaire sur la fourniture des logiciels | S'il n'y a pas de possibilité de résoudre l'obsolescence, il sera placé dans un sous-réseau dédié aux DM à risque, s'il n'y a pas de non-conformité avec la matériovigilance. Une surpervision sécurité particulière est mise en place pour détecter tout comportement anormal provenant du dispositif. Cela peut notamment passer par l'installation d'une sonde réseau. | Guide clause SSI marché public: 3.2.4 Sécurité des réseaux et de l'exploitation - Sources d'installation des logiciels + Validité des licences Guide pratique dispositif médical connecté: 4.1 [G1] T6-5.1 et T6-5.2 ISO27002:2022: 5.9 | A valider |  | Compensation : Si cela impacte la matériovigilance, il y a de nombreuses exigences qui sont déjà prises en compte. Demande autour du temps de garantie de fourniture des composants, intégré dans le contrat de maintenance. Fourniture des systèmes installés sur la machine. - OS - Logiciel de télémaintenance | La matériovigilance s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché, qu'ils soient marqués CE ou non, ainsi que dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine (ou investigations cliniques) suivantes : - recherches interventionnelles ne comportant que des risques et des contraintes minimes (mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 du CSP) - recherches non interventionnelles (mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 du CSP) . La matériovigilance a pour objectif d'éviter que ne se (re)produisent des incidents et risques d'incidents graves (définis à l'article L.5212-2 ) mettant en cause des dispositifs médicaux, en prenant les mesures préventives et /ou correctives appropriées .
39 | 24 | Protection des données | Protection des données personnelles de santé | Le titulaire doit pouvoir décrire les modalités de transfert et d'export des données personnelles de santé, en précisant les protocoles utilisés. Les protocoles de chiffrement utilisés pour sécuriser l'authentification et la connexion doivent être surs et connus (ex: SHA256, AES, AES-CBC, RSA-OAEP). Si des données sont stockées dans le dispositif médical, les modalités d'accès et de stockage doivent être conformes au RGPD, aux exigences identifiées dans le Cadre d’Interopérabilité des SIS publiés par l’ASIP Santé et à la PSSI de l'établissement. | - Modalités de transfert et d'export des données personnelles de santé générées par le dispositif médical - Modalités d'accès et de stockage des données personnelles de santé |  | Guide pratique dispositif médical connecté: 4.3 [E14] [E15] PGSSI-S: T1-3.2 ISO27002:2022: 5.14, 7.10 (non spécifique aux données de santé) | A valider |  | Données de santé ne doivent pas être stockées dans le DM. Si elle est transférée, il faut que le DM supprime les données en local. DM embarqué en local sur un PC avec une petite base de données patient sur le logiciel. Conformité RGPD. Equipement d'exploration fonctionnelle - PC en dur et stocké dans un NAS Transfert doit se faire selon un protocole chiffré. Stockage : • PC qui ne dépend pas de la DSN • Logiciel qui va fonctionner sur le PC (base locale) • DM au sens matériel DM qui stocke des données en local pas forcément connecté. La problématique de la protection des données se pose quand même. En maintenance matérielle, ces données sont stockées. Possible d'avoir une procédure pour nettoyer avant envoi. Dans le cadre de la garantie lors de l'achat, c'est le titulaire qui dit qu'il faut effacer avant. Il faut pouvoir décharger les données, en fin de vie. Comptes génériques utilisés en interactif Chaine de pilotage d'un DM de labo : export de données pour l'accréditation. Exigences sur la partie export de données en masse.
45 | 25 | Sécurité Physique | Sécurité physique du DM | Les mesures de sécurité physique sur le dispositif médical doivent être documentées pour limiter les risques liés à de l'intrusion physique. L'ensemble des ports physiques (USB, RJ45, et autres) doivent être listés et placés sur un schéma. Il doit être possible notamment de : - Désactiver les ports de debug. - Limiter la possibilité de détourner le démarrage via un support amovible. L'établissement doit pouvoir placer sur les ports USB des bloqueurs physiques. Les ports USB doivent donc être accessibles physiquement pour l'établissement. | - Documentation sur les mesures de sécurité physique du DM - Contrôle des protections physiques aux composants internes les plus sensibles |  | Guide pratique dispositif médical connecté:4.3 [E17] ISO27002:2022: 8.1 | A valider |  |  | Le dispositif connecté doit mettre en œuvre des moyens de sécurité physique permettant de détecter toute tentative d’accès physique aux composants internes sensibles
3 | 26 | Résilience | Mise en sécurité | Le dispositif médical doit comporter un mode de "mise en sécurité" en cas d'attaque cybersécurité sur le réseau informatique garantissant la non mise en danger du patient. Les éléments suivants doivent être décrits dans la documentation du dispositif médical : - Modalités de mise en sécurité - Fonctionnalités maintenues - Modalités de remise en service - Alertes et messages décrivant l'état de compromission du DM | Regarder dans la documentation du dispositif médical la présence des : - Modalités de mise en sécurité en cas de déconnexion réseau ou d'une défaillance logicielle - Fonctionnalités maintenues en cas de déconnexion réseau ou d'une défaillance logicielle - Modalités de remise en service lors de la reconnexion réseau ou d'une défaillance logicielle - Moyens permettant de remonter une alerte de déconnexion réseau ou d'une défaillance logicielle |  | IMRDF: 6.4.1 | A valider | * Marquage CE inclut cet aspect a priori - mais potentiellement pas au sens informatique * Exemple : caméra a mis en panne une IRM. Il y avait un flux UDP de la caméra vers la console de l'IRM. Il passait tellement de temps à tracer le FW, la console s'est mise en idle. Il y a une mise en sécurité qui s'est activée sur la console. * Exemple : imagerie - Réflexion sur le fonctionnement a minima avec les mobiles vérolés. Discussion avec le titulaire pour savoir ce qu'il a prévu en mode dégradé. * Règle à rédiger : fournir un protocole pour isoler l'équipement du réseau ou l'éteindre si possible. * Description du mode dégradé en cas d'isolation de l'équipement. * Il faudra fournir une définition de la différence entre sûreté et sécurité. * Proposition de règle à la place du libellé actuel : --> Fourniture d'un protocole pour l'isolation réseau, d'une description du mode dégradé lorsque l'équipement est isolé, et le protocole de retour à la normale | Evoquer le déni de service réseau
| 27 | Résilience | Mode dégradé | Le titulaire doit pouvoir décrire les modalités d'activation d'un mode dégradé en cas d'attaque cybersécurité sur le DM. Le mode dégradé est une situation où le DM doit pouvoir fonctionner malgré les impacts d'une cyberattaque. Ces modalités contiennent : - le mode opératoire pour le faire fonctionner sans connexion réseau - le mode opératoire pour le faire fonctionner en cas de compromission d'un poste ou d'un serveur qui constitue le DM Les modes opératoires doivent tenir compte de l'écosystème dans lequel se trouve le DM. | - Les modifications à apporter sur le DM - Si cela nécessite l'activation d'options avec un surcoût éventuel - La matrice RACI des actions des modes opératoires - La durée maximale de fonctionnement en mode dégradé |  | PGSSI-S: T7-5.1, T7-5.2 | A valider
5 | 28 | Résilience | Traitement des incidents de sécurité | Le titulaire s'engage à contacter les interlocuteurs sécurité de l’établissement désignés pour signaler tout incident de sécurité SI susceptible d’affecter les données ou le SI de l’établissement. Le titulaire dispose d'une procédure de gestion des incidents de sécurité formalisant les étapes de traitement et de résolution d'un incident. De plus : - si cet incident a lieu sur le SI de l’établissement, un contact sécurité du titulaire est désigné et participe activement à la gestion de l'incident si l'équipement est impliqué - si cet incident a lieu sur le SI du titulaire, un contact sécurité du titulaire est désigné et doit fournir régulièrement un état de la situation aux établissements concernés, à l'ANSM et au CERT-Santé. Le titulaire doit obligatoirement fournir une description des impacts éventuels sur le SI des établissements. En outre, des réunions périodiques d’analyse post-incident devront être planifiées avec l’établissement (traitement des causes profondes). Le titulaire complète le fichier security.txt comme sur l'url ci-après : https://securitytxt.org et le publie sur son site web. Ce fichier permet de renseigner les coordonnées à contacter en cas de découvertes d'une faille de sécurité concernant l'organisation. | - La procédure de gestion des incidents de sécurité est fournie - Identités et coordonnées du correspondant sécurité et de son suppléant |  | Guide clause SSI marché public : 3.26 Traitement des incidents PGSSI-S: T7-3.1 ISO27002:2022: 5.24 | A valider
31 | 29 | Résilience | Gestion de crise sécurité | Sur son domaine de responsabilité SI, le titulaire applique une procédure formalisée et opérationnelle de gestion de crise, apte à assurer le traitement d’événements remettant en cause de façon inacceptable pour l’établissement le respect des engagements de sécurité du DM. Ce plan précise au minimum : - les principes d’escalade (critères de déclenchement, synoptique d’escalade) ; - la composition de la cellule de crise : fonctions et responsabilités des membres (établissement et titulaire). La liste nominative des membres et de leurs suppléants est référencée dans un annuaire ; - les moyens dédiés à la gestion de crise (salle(s) de crise, procédures opérationnelles, moyens de communication). | - Procédure de gestion de crise - Annuaire de crise |  | Guide clause SSI marché public: 3.2.1 Politique, organisation, gouvernance - Mise en œuvre d'une gestion de crise et son suivi + Gestion de crise sécurité PGSSI-S: T7-3.1 ISO27002:2022: 5.24, 5.25, 5.26 et idéalement 5.27 | A valider
30 | 30 | Gouvernance | Existence d'un correspondant sécurité | Le titulaire désigne parmi son personnel un correspondant sécurité pour toute la durée de la prestation. Ce correspondant est notamment : - l’interlocuteur privilégié de l’établissement pour toutes les questions relatives à la sécurité de la prestation, notamment dans le cadre d’investigations initiées par l’établissement ou le titulaire suite à des incidents de sécurité opérationnels ; - chargé du maintien et de la mise en application du PAS (Plan d'Assurance Sécurité). - joignable aux horaires précisés dans le contrat. Tout remplacement de ce correspondant doit être notifié à l’établissement. De plus, une suppléance de ce correspondant de sécurité doit être assurée pour pallier son indisponibilité. | - Identités et coordonnées du correspondant sécurité et de son suppléant - Engagement du titulaire sur la notification à l'établissement en cas de remplacement du correspondant sécurité |  | Guide clause SSI marché public : 3.2.1 Politique, organisation, gouvernance - Existence d'un correspondant de sécurité PGSSI-S: Transmettre la documentations des exigences: T2-1.1 et T2-1.2 ISO27002:2022: 5.2 ? | A valider
29 | 31 | Gestion des licences | Gestion de la propriété intellectuelle | Le titulaire s'assure de l'acquisition de l'ensemble des licences nécessaires et de la concession des droits d'usage à l'établissement dans le cadre du service (droits d'usage de matériels, de progiciels et/ou de couches logiques). Le titulaire s’assure de la bonne validité des licences des logiciels qu’il met à disposition de l’établissement dans le cadre de la prestation, et ce durant toute la durée du marché. Par exemple, concernant les licences Windows, le titulaire s'engage à fournir des licences à jour ou à apporter la preuve qu'un contrat de support étendu court sur la période prévue de la prestation. | - Liste des logiciels et des licences associés, avec leur durée de validité - Engagement du titulaire sur la propriété intellectuelle - Preuve que les licences seront mises à jour ou maintenue sur la durée du contrat |  | Guide pratique dispositif médical connecté : 4.6 [C1] PGSSI-S: T4-1.4 ISO27002:2022: 5.32 | A valider |  |  | -
42 | 32 | Réversibilité | Réversibilité | Si des données sont stockées dans le dispositif médical, le titulaire doit être en mesure, sur demande de l'établissement, de proposer la possibilité de restituer l'ensemble des données stockées dans le DM dans un format réutilisable par l'établissement. L'export de données doit se faire de façon sécurisée, soit au travers d'un outil mis à disposition du titulaire, soit via un mécanisme de chiffrement à l'état de l'art garantissant la confidentialité des données transmises. Cette opération ne doit être réalisée que par des personnes ayant un profil d'administrateur technique. La restitution doit être suivie par une suppression irrémédiable des données de l'établissement éventuellement stockées sur le SI du titulaire avec la remise d'un PV de destruction. | - Procédure d'exportation de données à la fin de la relation contractuelle. - Présence de l'étape de suppression définitive dans la procédure de restitution de données - Exemple de PV de destruction des données |  | Guide clause SSI marché public:2.12 IMRDF: 6.6.1 | A valider

## Paramètres
Statut
Non retenu
A aborder
A mettre à jour
A valider
Validé